Национальная Академия Наук Беларуси
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»
Экз. № ___

УДК	620.178.153.678.01	№ госрегистрации	20061201
УТВЕРДЖАЮ	директор ИПФ НАН Б
д.ф.-м.н.
Инв. №	______________Н. П. Мигун
     «___»_________2007 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Техническая диагностика 01" Исследование влияния конфигурации конструкций, структурных особенностей и температуры испытуемых объектов на параметры ударного взаимодействия с жестким индентором»,

ГКПНИ "Техническая диагностика" за 2006 год

«Исследование и разработка методики отстройки от влияния шероховатости и жесткости контролируемых объектов при контроле твердости и предела прочности металлических конструкций»

Ученый секретарь	Мелешко А.Л.
«___»______ 2006 г.
Руководитель,	Рудницкий В.А.	«___»______ 2006 г.
Ответственный исполнитель	Рабцевич А.В.	«___»______ 2006 г.

Минск 2006

Список исполнителей

Научный руководитель, д.т.н.,
проф. Рудницкий В.А.	все разделы
Старший научный сотрудник,
 к.т.н. Рабцевич А.В.	все разделы
Младший научный сотрудник
Мацулевич О.В..	разделы 1 – 2
Сл.-регулир. 6-го разряда
 Шарафанович А.А.	раздел 2

РЕФЕРАТ

Отчет с., рис.9 источников 4

Идеально упругие материалы, модуль упругости, двухслойная структура, датчики перемещений, зубная эмаль, стоматология.
На основании анализа известных приборов контроля физико-механических характеристик, действие которых основано на непрерывной регистрации процесса вдавливания жесткого индентора в испытуемый идеальноупругий материал, был выбран оптимальный с точки зрения точностных возможностей магнитоиндукционный тип датчиков перемещений для определения глубины и контактных усилий. Отличие принятых в разработку датчиков от известных заключается в широком диапазоне линейности выходного сигнала и высокой чувствительности и точности ( до 0,5 мкм) фиксации линейных перемещений
 Разработана конструкция и чертежи модуля индентирования к прибору для контроля свойств зубной эмали, использующего два телескопически соединенных индентора для обеспечения надежного позиционирования и фиксации начальной точки отсчета перемещений. Изготовлен макет узла нагружения прибора.
Предложена математическая модель упругого взаимодействия жесткого индентора с двухслойной структурой ( зубная эмаль и подложке из костной ткани). Разработана методика определения контактной жесткости и модуля упругости двухслойной структуры.

CОДЕРЖАНИЕ

	Реферат	3
1	Введение	4
2	Разработка конструктивного решения схемы модуля индентирования и прибора для определения свойств зубной эмали. Разработка эскизной документации.	7
3	Разработка принципиальных электрических схем.	10
4	Определение оптимальной модели упругого взаимодействия жесткого индентора с двухслойной структурой	14
5	Заключение	18
6	Список используемой литературы	19
7	Приложение. Чертежи деталей .	20

1. ВВЕДЕНИЕ

 Кариес зубов, занимающий одно из ведущих мест в структуре стоматологических заболеваний (заболеваемость населения 100%), - одна из основных нерешенных проблем стоматологии. Ключевым звеном в ее решении является первичная профилактика, основная цель которой - снижение распространенности и интенсивности кариеса, и, как следствие, улучшение общего здоровья населения. Поэтому исследования, направленные на обеспечение возможности упреждающей профилактики кариеса, а также разработка соответствующей аналитической аппаратуры и медицинской техники, являются наиболее актуальными задачами.
Способность эмали зуба противостоять кариесогенным воздействиям обозначается понятием кариес-резистивности. Устойчивость зубов к кариесу в значительной степени обеспечивается поверхностными образованиями эмали, которые прежде всего подвержены кариесогенным воздействиям. Снижение минерализации предшествует структурным и прочностным изменениям эмали, ведущим в дальнейшем к развитию кариозных процессов и разрушению структуры зуба.
Все методы, применяющиеся для исследования результирующей прочности структур зуба применяются in vitro, на удаленных зубах. Механизмы деминерализации поверхностного слоя эмали изучаются, например, методами кислотного травления. Описано несколько типов поверхности, образующихся после воздействия на нее кислот. Разнообразие структур поверхности эмали характерно не только для каждого зуба, но даже для отдельных близко расположенных участков, что обусловливает различную их кислотоустойчивость. Поскольку основные изменения при начальном кариесе происходят в подповерхностном слое эмали, патоморфология кариеса изучается также на шлифах, срезах, сколах зуба, позволяющих проследить картину развития кариозного процесса. Данные методы неприменимы для живых зубов и не могут быть использованы для диагностических целей.
Очевидно, что оценка степени деминерализации живого зуба может дать возможность определить потенциально опасные участки эмали и осуществить профилактические мероприятия, предотвращающие появление кариеса. В настоящее время имеет место поздняя диагностика кариеса и разнообразных форм его осложнений, когда болезнетворные процессы приобретают необратимый характер и хирургическое вмешательство неизбежно. В этой связи необходимо разработать методики и прибор контроля, которые позволят оценить степень деминерализации без повреждения структуры зубных тканей.
Актуальность исследований обусловлена тем, что для нужд здравоохранения будет разработан новый прибор, дающий возможность профилактической, упреждающей диагностики кариеса, позволяющий решить важнейшую задачу снижения распространенности данного заболевания и улучшения общего здоровья населения Республики Беларусь.
Целью и задачей работы является разработка принципиально нового прибора для экспресс-диагностики начальных стадий деминерализации зубной эмали. В предлагаемой работе будут выполнены теоретические и экспериментальные исследования, направленные на изучение взаимосвязи степени деминерализации поверхностного слоя зубной эмали c его результирующими физико-механических характеристиками, в частности, с контактной жесткостью. Учитывая, что контактная жесткость является характеристикой, связанной с модулем упругости материала, ее оценка возможна без повреждения поверхности и при отсутствии остаточных отпечатков индентора.
Предусматривается В результате выполнения проекта предусматривается разработка прибора, позволяющего проводить экспресс-оценку деминерализации поверхности эмали на основе неразрушающего метода микроиндентирования. разработка аналитического прибора, включающего уникальный модуль индентирования, в котором впервые будет использован миниатюрный индуктивный датчик перемещения с расширенным диапазоном линейности функции преобразования. Кроме того, в качестве привода будет использован микромеханический модуль на основе биморфного пьезоэлемента. Система преобразования измерительной информации будет включать прецизионный измерительный усилитель, а также микроконтроллерную систему обработки информации и интерфейса пользователя. Устройство позволит осуществлять регистрация процесса динамического контактного микромеханического взаимодействия, обработку измерительной информации на основе физических и феноменологических моделей, представление результатов измерения. При разработке дополнительно будут выполнены санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к медицинской аппаратуре.
Диагностика деминерализации зубной эмали на ранних стадиях с использованием разработанного оборудования, в свою очередь, позволит стоматологам своевременно осуществлять необходимые мероприятия, способствующие реминерализации эмали зубов, например, с использованием местных аппликаций, что повысит эффективность и своевременность диагностических и профилактических мер, направленных на снижение распространенности и интенсивности кариеса и улучшение общего здоровья населения Республики Беларусь.

2. Разработка конструктивного решения схемы модуля индентирования и прибора для определения свойств зубной эмали. Разработка эскизной документации

Разработан макет прибора для диагностики начальных стадий деминерализации зубной эмали методом микроиндентирования. Схема макета прибора, позволяющего на основе определения импеданса эмали методом микроиндентирования судить о ее деминерализации, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема макета прибора

1 – датчик; 2 – электронный блок; 3 – микроконтроллер или ЭВМ; 4 – наружный индентор; 5 – внутренний индентор; 6 – упругий элемент для нагружения индентора; 7 – упругий элемент для задания нагрузки; 8 – корпус датчика; 9 – якорь индуктивного преобразователя нагрузки; 10 – индуктивный преобразователь нагрузки; 11 – якорь индуктивного преобразователя деформации; 12 – индуктивный преобразователь деформации; 13, 14 – мосты переменного тока; 15 – генератор с частотой 50 кГц; 16, 17 – усилители переменного тока; 18, 19 – фазочувствительные детекторы; 20, 21 – усилители постоянного тока; 22, 23 – нормирующие устройства; 24 – схема сравнения; 25 – схема задания опорного уровня сигнала, соответствующего номинальному усилию нагружения наружного индентора; 26, 27 – АЦП

На рисунке 2 представлена схема, поясняющая принцип измерения, в соответствии с которым к зубной ткани прижимаются с одинаковым усилием два индентора с различной площадью опорной поверхности (рисунок 2).

Рисунок 2 – Принцип измерения импеданса зубной ткани

Оба индентора нагружены одинаковой силой Р. Наружный индентор, имеющий большую площадь опорной поверхности, под действием силы Р вдавливается на глубину Х1, внутренний индентор, имеющий меньшую площадь опорной поверхности, вдавливается на большую глубину Х2. Импеданс зубной ткани определяется как отношение приложенной нагрузки к разности глубин внедрения инденторов:
size 12{Z= { {P} over {X rSub { size 8{2} } - X rSub { size 8{1} } } } } {}
Конструкция устройства показана на рисунке 3, внешний вид на рисунке 4.

Рисунок 3 – Конструкция устройства модуля индентирования зубной ткани

Рисунок 4 – Внешний вид устройства

Внутренний 1 и наружный 2 сменные инденторы установлены с помощью резьбы на подвижных штоках 3 и 4, которые могут перемещаться вдоль оси в направляющих скольжения. На штоках также установлены якоря 7 и 8 бесконтактных дифференциальных индуктивных преобразователей 5 и 6. Измерительное усилие каждого индентора создается пружинами 9 и 10. Корпуса преобразователей 5 и 6 образуют совместно с планками 11 и 12 жесткую замкнутую конструкцию. В процессе работы наружный индентор является базой, относительно которой производится измерение деформации, и позволяет контролировать измерительное усилие.
Перемещение якорей бесконтактных индуктивных преобразователей относительно их чувствительных элементов, жестко связанных с корпусом, преобразуется в электрические сигналы и обрабатывается электронным блоком.

3. Разработка принципиальных электрических схем

Разработаны 2 варианта электронных блоков, предназначенных для работы с бесконтактными индуктивными преобразователями..

1 вариант
Принципиальные схемы усилителя, генератора и источника питания представлены на рисунках 5, 6.

Рисунок 5 – Принципиальная электрическая схема электронного блока к бесконтактным индуктивным преобразователем.

В данной схеме катушки бесконтактных индуктивных преобразователей L1 L2 сопротивления R1, R2, R3, , емкость C1 и трансформатор типа МИТ-4 образуют мост переменного тока.
На микросхемах DА4, DА5 разработан генератор синусоидального напряжения на 50 кГц с возможностью регулировки частоты в пределах 5 кГц. с помощью резистора R12.
От генератора напряжение высокой частоты поступает на одну из диагоналей мостовой схемы. При выбранном начальном зазоре между датчиком и контролируемой поверхностью производится балансировка на 0 измерительного моста с помощью резисторов R1 и R3. С помощью резистора R1 производится балансировка в основном емкостной составляющей, а с помощью R3 активной составляющей. О полном балансе свидетельствует отсутствие сигнала на выходе электронной схемы.
При изменении зазора возникает разбаланс моста, что приводит к появлению выходного электрического напряжения несущей частоты пропорционально величине изменения зазора. Переменное напряжение подается на схему детектирования на диодах VD1, VD2, далее после фильтра (C2, C3, R4, R5) напряжение постоянного тока усиливается посредством усилителя на DА1…DА3. Усиленные сигналы постоянного тока подаются для обработки и вычисления импеданса зубной ткани.
На рисунке 6 представлена схема стабилизированного источника питания к электрическому блоку для работы с бесконтактными индуктивными преобразователями.

Рисунок 6 – Схема стабилизированного источника питания к электрическому блоку для работы с бесконтактными индуктивными преобразователями X1 – к сети переменного тока 50 Гц., 220 В.;
DА1…DА5 – стабилизаторы; VD1… VD3 – выпрямители;
.

Схема электронного блока отличается простотой, легко адаптируется к любым бесконтактным индуктивным преобразователям.

2 Вариант
Электронная схема выполнена на базе промышленной микросхемы фирмы Analog Device AD698. На рисунке 7 представлена ее принципиальная схема, взятая из материалов фирмы-производителя.

Рисунок 7 – Блок схема микросхемы AD698

Принципиальная схема электронного блока представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Принципиальная схема электронного блока.

Навесные элементы микросхемы подбирались таким образом, чтобы напряжение питания составляло около 5 В при частоте 10000 кГц. L1 рабочий бесконтактный индуктивный преобразователь, R и L2 – балансировочные элементы полумоста. Vout – напряжение рассогласования.
Работает микросхема следующим образом: На канал А (Ain) поступает напряжение снятое с одной из катушек, на канал B (Bin) поступает напряжение непосредственно с выхода генератора. Далее сигналы полученные со входов А и В выпрямляются, фильтруются и считается их соотношение, которое преобразуется в выходное напряжение микросхемы.
 Для определения погрешности самой схемы, вместо индуктивностей L1 и L2 к ней подключались прецизионные резисторы R1 и R2 c номинальным сопротивлением 200±0,002 и 210±0,0021, что примерно соответствует максимальному рассогласованию по индуктивности. Погрешность преобразования не составила более 0,05% от максимального выходного напряжения в диапазоне температур +/- 30 C. Максимум выходного напряжения находился в пределах 5 В.
В обоих вариантах используются два канала, выполненных по описанной схеме. Сигнал с выходов каждого канала преобразуется в цифровой сигнал и поступает на вход микроконтроллера, осуществляющего вычисление значения импеданса.
Испытания макетов вышеуказанных схем электронных блоков показали, что наибольшую температурную стабильность имеет схема по варианту 2.

4. Выбор оптимальной модели процесса упругого деформирования зубной эмали.

4.1 Условия, которым должна соответствовать модель.
В проводимой работе для выполнения экспериментальных исследований,, направленных на изучение взаимосвязи степени деминерализации поверхностного слоя зубной эмали c его результирующими физико-механических характеристиками предусматривается использование метода индентирования, заключающегося в квазистатическом вдавливании жесткого индентора в зубную эмаль. При этом, учитывая, что повреждаемость поверхности зуба (остаточная деформация в виде отпечатков) не должна происходить, нагружение необходимо осуществлять только в упругой области деформирования. Другими словами, задача получения информации о диминерализации зубной эмали ограничивается очень малой глубиной вдавливания.
Требование неповреждаемости диагностируемой поверхности зуба делает предпочтительным использование сферического наконечника индентора по сравнению с острыми коническими или пирамидальными.
Кроме того, условие упругого деформирования обуславливает необходимость обеспечения максимально точной регистрации начального участка кривой: контактное усилие – глубина вдавливания. Выполнение этого условия зависит от:
- выбора соответствующих нагрузок и диаметра сферического наконечника индентора.
- обеспечение высокой чувствительности измерения контактных усилий и перемещений, что требует измерения усилий с точностью ± 0,5 мг и глубины вдавливания с точностью ± 0,5 мкм
- точного позиционирования индентора на испытуемом объекте и правильной фиксации начальной точки касания индентором зубной поверхности или точки отсчета перемещений.
Из вышесказанного модель можно сделать вывод, что процесс деформирования должен описываться уравнением Герца.
Исходя из общепринятых моделей материала к рассматриваемому случаю наиболее соответствует линейная модель упругого тела, в основе которой лежит пропорциональная зависимость деформации size 12{ε} {} от напряжения size 12{σ} {} известная как закон Гука

size 12{σ=Eε} {} ,	(1)

где E- модуль упругости материала.
При равномерном растяжении уравнению (1) соответствует зависимость

size 12{P=Cα} {} ,	(2)
.
 где С-жесткость материала, α- глубина вдавливания индентора.
Уравнение (2) есть не что иное как зависимость деформации пружинного элемента при воздействии растягивающей силы. Однако для случая медленного индентирования сферическим наконечником, несмотря на остающуюся пропорциональность между напряжением и деформацией в каждой точке локального деформирования образца, соотношение между контактным усилием Р и глубиной вдавливания индентора size 12{α} {} будет описываться нелинейной зависимостью Герца [1] в виде

size 12{P= { {4E} over {3 \( 1 - ν rSup { size 8{2} } \) } } sqrt {R} cdot α rSup { size 8{3/2} } } {} ,	(3)

где size 12{ν - {}} {} коэффициент Пуассона, R- радиус контактирующего наконечника индентора.
Для того чтобы применить линейную модель Гука к описанию процесса индентирования требуется провести линеаризацию уравнения Герца. Такая линеаризация может проводиться из условия равенств работы деформирования и максимального внедрения при линейном и степенном законах деформирования [2] (рис.1):

size 12{A rSub { size 8{ ital "лин"} } = Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{α rSub { size 6{"max"} } } } {Сαdα} = { {1} over {2} } Cα rSub {"max"} rSup {2} } {}	(4)

size 12{A rSub { size 8{ ital "cт"} } = Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{α rSub { size 6{"max"} } } } { { {4E} over {3 \( 1 - ν rSup { size 8{2} } \) } } } sqrt {R} size 12{α rSup { {3} slash {} 2} } size 12{dα={}}} {} size 12{ { {"32"} over {"45"} } sqrt {R} α rSub { size 8{"max"} } rSup { size 8{ {1} slash {} 2} } } {}	(5)

Рис.9. Схема линеаризации силовой характеристики в зоне контакта
Приравнивая выражения (4) и (5) получаем для жесткости пружины C или для контактной жесткости материала

size 12{C= { {"16"} over {"15"} } E sqrt {R} α rSub { size 8{"max"} rSup { size 8{1/2} } } } {} ,	(6)

где –величина максимального сжатия пружины с жесткостью С.
Как видно, в отличие от модуля упругости жесткость в общем случае не является постоянной величиной, а зависит от максимального внедрения , хотя в пределах границ 0 - , принимается, что жесткость является постоянной величиной. Поскольку при испытаниях кроме определения жесткости производится измерение глубины вдавливания, то ошибка в вычисление модуля упругости не вносится. Из уравнения (6) следует

(7)

 Учитывая, что контактная жесткость является характеристикой, связанной с модулем упругости материала, ее оценка возможна без повреждения поверхности и при отсутствии остаточных отпечатков индентора.
В результате выполнения задания предусматривается разработка прибора, позволяющего проводить экспресс-оценку деминерализации поверхности эмали на основе неразрушающего метода микроиндентирования.
Как упоминалось выше, разрабатываемый прибор предназначен для определения жесткости или модуля упругости зубной эмали, однако следует учитывать, что толщина зубной эмали может быть различной и реально существует вариант когда на результаты измерений окажут влияние свойства костной ткани зуба под эмалью. В этом случае в выражении (30) модуль упругости Е будет являться эффективным модулем Еэфф в виде функции модулей упругости как эмали, так и костной ткани, причем в зависимости от глубины внедрения индентора влияние эмали и костной ткани на Еэфф будет различным.
Наиболее простой математической моделью, учитывающей толщину верхнего контролируемого слоя, является следующее выражение [,2,3]

,	(8)
где ,
E0 и Е1- модули упругости верхнего и нижнего слоя соответственно, α01-коэффициент, зависящий от переходной зоны между слоями, h и h1 –глубина распространения упругой деформации и толщина верхнего слоя

В выражение (8) входят такие характеристики материала как модули упругости, толщина верхнего слоя, глубина вдавливания и всего один неизвестный параметр k, который характеризует переходную зону в функции эффективного модуля упругости в окрестности значения глубины, соответствующей толщине верхнего слоя.
Таким образом, представленные две модели определения модуля упругости позволяют определять свойства зубной эмали по экспериментальным данным зависимости (3). Основной причиной методической погрешности при определении свойств может быть неточное знание толщины слоя зубной эмали. Например, уменьшение измеряемого модуля упругости можно отнести за счет малой толщины слоя зубной эмали. Для того, чтобы избежать такой неопределенности необходимо исследовать всю экспериментальную кривую P=f(α). Главным признаком не выполнения условия будет являться наличие излома на экспериментальной зависимости, построенной в координатах P=f(α)3/2, что означает изменение модуля упругости, вызванное малой толщиной зубной эмали.

Заключение

1.За отчетный период проведен анализ технических решений по определению основных физико-механических характеристик идеально упругих материалов высокой твердости методом непрерывной регистрации внедрения индентора. В результате проведенного анализа был выбран оптимальный с точки зрения точностных возможностей магнитоиндукционный тип датчиков перемещений для определения глубины и контактных усилий. Отличие принятых в разработку датчиков от известных заключается в широком диапазоне линейности выходного сигнала и высокой чувствительности и точности ( до 0,5 мкм) фиксации линейных перемещений
2. Разработана оригинальная конструкция узла нагружения, обеспечивающая строгое позиционирование индентора в исследуемый материал при диагностики зуба. Разработаны бесконтактные магнито-индукционные преобразователи силы и перемещения с распределенными параметрами, позволяющие производить отсчет глубины вдавливания инденторов с точностью не хуже 0,5 мкм .С помощью указанных преобразователей можно производить микронагружения и регистрацию диаграммы вдавливания для твердых биологических материалов, включая зубную эмаль.
3. Разработан макет прибора, включающий узел нагружения и преобразователи, электронную схему и блок ЭВМ.
4. Разработана математическая модель упругого взаимодействия жесткого индентора с двухслойной структурой и методика определения физико-механических характеристик материалов, учитывающая использование двух телескопически соединенных инденторов, нагружение которых осуществляется одинаковой силой, а контактная жесткость и модуль упругости определяется по диаграмме вдавливания индентора.

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. К.Джонсон Механика контактного взаимодействия. - «Мир», 1989, 509 с.
2. 2. Рудницкий В.А., Крень А.П., Шилько С.В. Оценка свойств эластомерных материалов при постоянной скорости индентирования. // Трение и износ. - 2001. - №5. - Том 22.
3. 3. Kovalev A.V. The description of elasticity change in thin multiplayered materials with depth/ XIII-th International Baltic Conference “Engineering Materials and Tribolology”, Riga, 2004, P 58-62
4. 4. Ковалев А.В. Описание изменения модуля упругости с глубиной/ Региональная конференция молодых ученых “Новые функциональные материалы, современные технологии, методы исследования” Тез.докладов-Гомель,2003,-с 78-79